## Sheet1
DANH MỤC ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số /CV-TTYT ngày tháng 7 năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng)
STT | Tên hàng hóa/ Dịch Vụ | Mô tả dịch vụ, thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng/ khối lượng
1 | Bảo dưỡng, bảo trì máy thận thận nhân tạo. (Model:4008S Hãng sản xuất: Fresenius Medical Care/ Đức) | I. Nội dung công việc thực hiện: | Máy | 11
- Kiểm tra tổng quát chung quanh máy: Đường cấp nước và đường xả; Nguồn điện (dây nguồn và ổ cắm); Kiểm tra pin dự phòng trong chế độ power failure; Thời gian của lần tẩy trùng sau cùng; Phin lọc hóa chất tẩy rửa máy; Thay thế tấm lưới lọc bụi.
- Kiểm tra, vệ sinh toàn bộ các bo mạch điều khiển và bo mạch nguồn của máy.
- Kiểm tra các chi tiết liên quan đến hệ thống thủy lực: cổng Bibag; cổng hút dịch A/B.
- Kiểm tra hệ thống thủy lực: Vệ sinh phin lọc dịch lọc A/B; Vệ sinh phin lọc 210; Vệ sinh phin lọc UF.
- Kiểm tra, hiệu chỉnh bơm tách khí (Deagass).
- Kiểm tra, hiệu chỉnh bơm dòng dịch lọc ở các mức: 300ml/phút; 500ml/phút; 800ml/phút.
- Kiểm tra, hiệu chỉnh áp lực các điểm A; B; C; D.
- Kiểm tra tính chính xác áp lực dịch lọc, áp lực xuyên màng TMP.
- Kiểm tra, hiệu chỉnh độ chính xác của bơm hút dịch lọc A/B.
- Kiểm tra, hiệu chỉnh độ dẫn điện và nhiệt độ của dịch lọc.
- Kiểm tra, hiệu chỉnh độ chính xác của bơm rút ký ( UF).
- Kiểm tra tính chính xác của tốc độ bơm máu và bơm Heparin.
- Kiểm tra, hiệu chỉnh bộ cảm biến phát hiện khí và kẹp tĩnh mạch.
- Kiểm tra, hiệu chỉnh tính chính xác của cảm biến đo áp lực động mạch (PA), tĩnh mạch (PV).
- Cho máy thực hiện chương trình khử khuẩn và Chạy kiểm kiểm tra các chức năng an toàn của máy trước khi điều trị ( T1 Test).
II. Số lần bảo dưỡng: 02 lần/máy
2 | Bảo dưỡng, bảo trì máy thận thận nhân tạo. (Model: 5008S Hãng sản xuất: Fresenius Medical Care/ Đức) | I. Nội dung công việc thực hiện bảo dưỡng: | Máy | 1
1. Kiểm tra ngoại quan: (ở chế độ tắt máy)
- Kiểm tra thông số cầu chì phải phù hợp với yêu cầu của thiết bị hoặc cầu chì vẫn còn nguyên vẹn, chưa thay thế;
- Nhãn mác nguyên vẹn, rõ ràng
- Điều kiện môi trường hoạt động cho phép để đảm bảo thiết bị hoạt động an toàn;
- Đo điện trở nối đất của thiết bị.
2. Kiểm tra, vệ sinh: (ở chế độ tắt máy)
- Thay thế lươi lọc gió phía sau máy
- Bôi trơn các vòng gioăng cáo su trên đầu kết nối dịch lọc; đầu nối cổng Bibag; vòng đệm của cổng rửa và cổng dịch lọc
- Kiểm tra các kẹp ống dây động mạch và tĩnh mạch;
- Kiểm tra mã màu của bơm máu, tháo bơm máu để vệ sinh; Bơm máu màu đỏ; Bơm dịch: màu xanh;
- Kiểm tra ngoại quan và vệ sinh các cảm biến báo rò rỉ (EBM, S35);
- Kiểm tra van cấp nước vào (A05);
3. Kiểm tra Thuỷ lực: (ở chế độ Service, Calibrate)
- Kiểm tra bơm tách khí: áp suất âm;
Kiểm tra hiệu chuẩn bơm lưu lượng:
- Kiểm tra lượng nước tối đa chảy vào máy trong lưu đồ: Lưu lượng yêu cầu: 1300 - 1550 ml/phút.
- Kiểm tra các điểm áp lực bằng 0 (S03 / S07): Kiểm tra S03, giá trị yêu cầu: 11 ÷ 71 mbar; Kiểm tra S07, giá trị yêu cầu: 11 ÷ 71 mbar;
- Kiểm tra độ dốc S03 / S07 (+): Kiểm tra S03, giá trị yêu cầu so với thang tham chiếu: S03 = + (11 ÷ 71 mbar); Kiểm tra S07, giá trị yêu cầu so với thang tham chiếu: S07 = + (11 ÷ 71 mbar);
- Kiểm tra độ dốc S03 / S07 (-): Kiểm tra S03, giá trị yêu cầu so với thang tham chiếu: S03 = + (11 ÷ 71 mbar); Kiểm tra S07, giá trị yêu cầu so với thang tham chiếu: S07 = + (11 ÷ 71 mbar);
4. Cảm biến báo rách màng (ở chế độ Service, Calibrate):
- Kiểm tra sự rò rỉ máu: Giá trị yêu cầu: 4.8 – 5.2V;
- Kiểm tra mức giáp ranh:Giá trị yêu cầu: 4.7 – 5.3V;
5. Nhiệt độ / Độ dẫn điện (ở chế độ Service, Calibrate):
- Kiểm tra nhiệt độ với nhiệt độ chuẩn tham chiếu. Yêu cầu sự sai lệch giữa nhiệt độ của máy và nhiệt độ chuẩn: -0.5℃ ÷ +0.2℃;
- Kiểm tra độ dẫn điện với giá trị tham chiếu, yêu cầu sai khác: CD: ≤ ±0.2 mS/cm;
6. OCM (ở chế độ Service, Calibrate):
- Kiểm tra sự sai khác độ dẫn điện giữa CD7 và CD9, yêu cầu CD7 / CD9: ≤ ±0.05 mS/cm. Nếu sai lệch > 0.05 mS/cm thì cần hiệu chuẩn lại chức năng đo độ dẫn điện và OCM.
7. Kiểm tra Các thành phần trên hệ tuần hoàn ngoài cơ thể: (ở chế độ Standby)
- Hiện thị áp lực động mạch:
+ Kiểm tra hiển thị áp lực động mạch khi không có áp lực. Giá trị yêu cầu: 0 mmHg ± 5 mmHg;
+ Kiểm tra độ dốc của áp lực động mạch bằng áp lực khoảng 280 mmHg (máy tự tạo áp lực). Giá trị yêu cầu: 280 ± 5 mmHg;
- Hiện thị áp lực tĩnh mạch:
+ Kiểm tra hiển thị áp lực tĩnh mạch khi không có áp lực. Giá trị yêu cầu: 0 mmHg ± 5 mmHg;
+ Kiểm tra độ dốc của áp lực tĩnh mạch bằng áp lực khoảng 280 mmHg (máy tự tạo áp lực). Giá trị yêu cầu: 280 ± 5 mmHg;
- Kiểm tra kẹp dây tĩnh mạch:
+ Sự thay đổi áp lực không được vượt quá các giá trị sau trong vòng 3 phút: Áp lực động mạch không thay đổi quá ±5 mmHg, áp lực giảm không quá: - 0.1 bar.
8. Kiểm tra T1: chế độ T1 test: Thực hiện kiểm tra T1 với tất cả các tính năng.
9. Kiểm tra an toàn điện:
- Kiểm tra ngoại quan
- Đo điện trở nối đất của thiết bị: ≤0.3Ω
10. Các bước kiểm tra cuối:
- Tiến hành khử khuẩn máy;
- Trong chu trình khử khuẩn: Kiểm tra cảnh báo mất điện: Máy phát âm thanh cảnh báo, và hiện trên màn hình dòng chữ “Power failure Device is battery-operated. – Confirm”- Cho máy thực hiện chương trình khử khuẩn và Chạy kiểm kiểm tra các chức năng an toàn của máy trước khi điều trị ( T1 Test).
II. Số lần bảo dưỡng: 02 lần/máy
3 | Bảo dưỡng, bảo trì máy thận thận nhân tạo. (Model: Dialog+ Hãng sản xuất: BBraun/ Đức) | I. Nội dung công việc thực hiện: | Máy | 1
- Kiểm tra bên ngoài máy xem có hư hỏng, bánh xe có di chuyển được không.
- Kiểm tra, vệ sinh toàn bộ hệ thống thuỷ lực của máy.
- Kiểm tra, vệ sinh bộ nguồn chính.
- Kiểm tra, vệ sinh bo mạch điều khiển các mô tơ (Power board Motor).
- Kiểm tra, vệ sinh bo mạch điều khiển các van (Power board Valve).
- Kiểm tra, vệ sinh bo mạch chính (Mother board LX800).
- Kiểm tra, vệ sinh bo mạch kỹ thuật số (Digital board).
- Kiểm tra, vệ sinh bo mạch tương tự (Analog board).
- Kiểm tra, hiệu chỉnh màn hình cảm ứng (Touch screen); Âm thanh loa (speaker).
- Kiểm tra, hiệu chỉnh nhiệt độ của dịch lọc.
- Kiểm tra, hiệu chỉnh độ dẫn điện của dịch lọc.
- Kiểm tra, hiệu chỉnh các bộ cảm biến đo áp lực máu PV, PA.
- Kiểm tra, hiệu chỉnh các bơm hút dịch lọc (Concentrate A/ Bicard B), bơm rút ký (UF).
- Kiểm tra các van điện từ của máy.
- Kiểm tra, vệ sinh bơm máu và bơm heparin.
- Kiểm tra lại tổng thể máy, cho máy thực hiện chương trình khử khuẩn máy và chương trình test kiểm tra các chức năng của máy trước khi điều trị.
II. Số lần bảo dưỡng: 02 lần/máy
Tổng 03 khoản mục